## Slide 1: LA8080 操作流程图
编写人：汪一鸣 审核人：谢堂光、王磊、陈宗荣
一． 开机顺序
打开电脑，进入 windows 界面，等电脑正常开启后
打开 LA8080 仪器电源，上图红框的开关，由 OFF 扳到 ON。

## Slide 2
双击桌面上的控制面板，进入软件
依次点上图的 1 进入仪器界面—2 选择已经配置上的仪器—3 更换项目—4 选择 要调用的项目—5 确认使用这个项目，这个操作根据情况来进行 (备注：上述步 骤 3、4、5 步骤，仅是需要更换使用项目时才需要，如不需要更改项目则不需要)
点击上图红框的“启动”按钮，进入测试软件画面

## Slide 3
进入测试画面后，分别点击图上红框处:1 状态—2（仪器状态）LA8080—3 system/connect
上图红框处显示 Idle，表明软件与仪器已经通讯上。

## Slide 4
二． 更换试剂、鼓氮气和泵 1,2 的purge
这步操作根据实际情况进行如果未进行该步的任何操作，这一步直接忽略。
  试剂用完或者不能满足你这一次测试的需要量时，需要更换试剂；
  在打开过 R1 或/和R2 瓶盖或者更换 R1，R2 后，需要进行鼓氮气操作；
  只要更换了试剂，均需要进行对应泵的 purge。
2.1 更换试剂，
对于更换 R1，R2 时，需要进行仪器操作
按下箭头处的开关
指示灯亮器，R1，R2 瓶内的氮气会排空，在显示的压力基本是 0KPa 时，对应更 换 R1（茚三酮）、R2（茚三酮缓冲液）。
更换完成后，需要再按一次上图红色箭头的按钮，使指示灯熄灭，此时 R1，R2
瓶内重新开始充入氮气。

## Slide 5
2.2 更换R1，R2 后需要重新鼓氮气
依次点击上图紫色框图位置： 1 状态— 2 仪器状态/ 系统状态— 3 N2 Gas Valve/Bubbling.
1 处输入 30 分钟，点 2 处的 start
2.3 purge 泵的各个通道
如果更换了相应的试剂，则建议 purge 下相应通道，避免可能存在的 气泡
点击上图红框位置的 Purge

## Slide 6
如果 B1-B6 全更换了则可全部勾选，如果只更换了部分，则只需勾选更换的通道， 依次执行红框处：1 勾选 B1-B6—2 Time 4min—3 点 Start
按照上图提示，确认泵 2 处于关闭状态，打开泵 1 的 purge 阀，见下图
上图为泵 1 的 purge 阀，按照圆弧箭头方向逆时针转 90 度
左图为 purge 阀打开后的状态

## Slide 7
再点上图红框处的确定，泵 1 开始执行 purge 功能，仪器自动从 B6 逐渐 purge 到 B1，每个通道执行 4 分钟，在执行每个通道 purge 时要检查从脱气机和泵 1 的 purge 阀上的塑料管出来无气泡，否则要延长某个通道的 purge 时间。
点击上图红框位置的 Purge
依次执行红框处：1 勾选 R1-R3—2 Time 5min—3 点 Start
按照上图提示，打开泵 2 的 purge 阀，见下图

## Slide 8
上图为泵 2 的 purge 阀，按照圆弧箭头方向逆时针转 90 度
上图为泵 2 的 purge 阀处于打开状态
点击上图红框处的确定，泵 2 开始执行 purge 功能，仪器自动从 R1 逐渐 purge 到 R3，每个通道执行 5 分钟，在执行每个通道 purge 时要检查从脱气机和泵 1 的 purge 阀上的塑料管出来无气泡，否则要延长某个通道的 purge 时间

## Slide 9
三． 正常测试过程
正常测试过程包含以下 5 个流程：
开机、联机（这个参照“一. 开机顺序”）——对自动进样器进行清洗——提交 单个样品运行——编辑有效测试序列，并提交序列运行——修改测试中的序列 以下进行逐步说明：
3.1 开机、联机
在完成“一. 开机顺序”操作后，软件与仪器完成通讯，上图红框显示 Idle， 软件与仪器就通讯上了。
3.2 对自动进样器进行清洗（适用于如果长时间停机）
依次点击红框处的：1 Manual operation/ Autosampler——2 Autosampler/

## Slide 10
Sampler wash——3 OK，这个是清洗的是自动进样器的洗针口位置，在玻璃注射 器抽液时，要同步观察，玻璃注射器内是否有气泡，这个重复操作 2-3 次。这个 点一次清洗一次。
依次点击红框处的：1 Manual operation/ Autosampler——2 Autosampler/ Pump wash——3 OK，这个是清洗的是淋洗泵 1、2 的柱塞杆，在玻璃注射器抽液时， 要同步观察，玻璃注射器内是否有气泡，这个重复操作 2-3 次。这个点一次清洗 两次。此时泵 1、2 处于 OFF 状态，分离柱处于 50 度，反应柱未加热，检测器的 钨灯是关闭的。
3.3 提交单个样品运行
见上图红框内，仪器存在三类采集方法，分别是：
预热方法：使得仪器从静止状态到工作状态，日常工作中不做任何修改
再生方法：在测样之前，对仪器系统进行仪器活化再生，日常工作中可不做 任何修改

## Slide 11
c. 测样方法：日常进样使用的方法（标样、未知样）
依次点击上图的框图位置：1 单个样品——2 浏览方法，选择预热方法——3 确 认方法是预热方法——4 进样量输入 20ul（此处输入非 0 的整数即可）——5 样 品瓶给一个 1-120 之间任意数字（在进样盘的该位置无需放样品瓶，预热程序就 是设置了进样量时 20ul，进样针也不移动）——6 点运行，提交的那个样品运 行。
从上图仪器状态是“Running(Stand-by)”,循环时间 Cycle Time 20min，以及 当前运行了的时间 Run Time 1.4min；在运行队列中可以看出，类型是单个样品， 方法是预热方法，表明提交的单个样品运行是有效的。提交这个单个样品运行的 目的是，仪器会自动打开泵 1、2，分离柱和反应柱开始升温，检测器光源打开， 仪器从静止状态自动到工作状态。
3.4 编辑有效测样序列，并提交序列运行
此处仅以直接编辑一个测样序列为例：

## Slide 12
依次点击红框处：1 序列——2 采集方法列/点击下拉三角——3 点浏览，选择 方法（序列第一行为再生，所以应该选择再生方法）
选择再生方法，点打开
确认序列中再生这行有效：1 样品瓶位置尽量不与后面实际样品位置重复——2 方法是再生方法——3 进样次数是 1，进样体积为 0——4 数据文件需要给一个 名称

## Slide 13
第一行再生是被选中的状态，依次点红色位置：1 ——2 在最后添加一个进样
确认样品测试行有效，依次确认红框处内容：1 样品瓶位置为实际放置样品位置
——2 采集方法为测样方法——3 进样次数根据你的实际需要 1 或者多次，进样 体积 20ul——4 数据文件与样品名称根据实际需要输入，样品名称可以为空
红框 1 的位置标明这一行被选中，点击鼠标右键，选择复制行
1 选择某一行，点鼠标右键——2 选择“在下方插入复制行”，需要确认实际的 样品瓶位置，输入实际需要的数据文件名和样品名，重复上面的复制行、在下 方插入复制行的方式，达到将你实际的测样序列编辑完成。
此部也可事先建立序列模板，然后使用模板建立序列更简单

## Slide 14
上图中样品瓶位置都为 111，可以选择第一个 111 这行，点鼠标右键，选择“向 下填充”，这样样品瓶位置会从 111 开始，位置逐渐增加 1
上图中红框位置：1 样品瓶位置就能看的从 111 一直到 116——2 看到数据文件
上图红框区域 1 将数据文件修改成不同的，此处根据你的实际需要输数据文件名， 但是不能是相同的，至此序列编辑完成。编辑好的序列不用保存，也可以另存为， 点上图红框区域 2。

## Slide 15
点上图红框:1 状态——2 检查 System Status 再次回到 Idle 状态，即提交单 个样品运行结束了。
在仪器状态回到 Idle 后，按照上图进行操作：1 点序列，能看到之前已经编辑 好的序列——2 点运行，这个序列就会自动运行起来，至此样品测试已经正常提 交上了，静待数据结果即可。

## Slide 16
当 System Status 还处于 Running(Stand-by)时
直接点红框 2 处的运行也是可以的，这样序列也会提交上去，可能会出现下图的 提示，忽略即可。

## Slide 17
当 System Status 还处于 Running(Stand-by)时，提交了已经编辑好的序列，会 显示上图内容，直接忽略该提示。可以在运行队列里，看到你已经提交了一个序 列运行，处于等待状态。
3.5 修改测试中的序列
上图是序列已经运行起来了，如果要对该运行中的序列进行编辑，按照以下步骤 操作。

## Slide 18
点击红框 1 处的编辑
根据你的实际需要去修改序列，例如上图演示删除一行。

## Slide 19
上图红框 1 是修改了进样体积，与序列相关的都可以根据你的实际需要进行修改。 在序列修改到你的要求后，点红框 2 处的更新
上图可以看出序列就修改到了你更新之后的状态。

## Slide 20
五． 数据处理与报告导出
在进行数据处理时，时刻把握处理的流程：
  将需要进行数据处理的结果集与数据处理方法进行关联；
  检查标样中各个氨基酸与数据处理方法中的保留时间是否对应？
  对谱图进行必要的积分处理，是否满足你日常对数据处理的要求？
  生成工作曲线；
  输出报告。
仪器在安装时，工程师都会给你预留或者备份一个已经编辑好的数据处理方法， 方法的存储路径参照上图，“XXXX.pmx”这个是数据处理的方法
5.1 要进行数据处理的结果集与数据处理方法的关联
双击桌面的 OpenLAB 软件控制面板

## Slide 21
依次点击：1 项目——2 选择你之前测试时选择的同一个项目（从存在的项目列 表下，选择之前进行样品测试前，联机点 connet 之前选择的那个项目）——3 点 启动 Data Analysis,进入数据处理软件。
选择上图红框这种样式的结果集名称，这个结果集都是以你提交序列时候的日期 时间为名称的（如果这个结果集呈现上图绿色框图的模式，请点绿色框处的刷新）， 单击这个结果集，将会呈现下图的显示内容

## Slide 22
单击结果集，出现上图的模式，在结果集的右侧能看到该结果集对应的进样列表， 再双击这个结果集，将呈现下图的显示内容
双击结果集后，会跳出上图“新建处理方法”，此处选择“无方法”

## Slide 23
点击红框处的“打开方法”
选择上图的数据处理方法，点打开

## Slide 24
依次操作：1 选择要进行数据处理的所有数据（选择第一个数据，按下键盘上的 shift 键，再选择最后一个数据，这样就能实现需要进行数据处理的数据均被选 中）——2 点击 2 处已经被打开的数据处理方法，点鼠标右键，会下拉一个对话 框——3 选择“关联已选进样到已选方法”，至此，数据与数据处理方法就完成 了关联。
上图就能看到关联之后的样子

## Slide 25
5.2 检查标样中各氨基酸与数据处理方法中的保留时间是否对应？
打开你进样列表中标液（或者叫对照品）数据谱图，在窗口内显示“色谱图”、 “处理方法”，具体检查怎么样算一一对应上，请阅读图上的实际标注。
上图演示的是，色谱图上出现了 Asp 名称是粉色字体，这就意味着标液的实际出 峰时间与数据处理之前保存的时间不一致（常见是更换了缓冲液、分离柱后会出 现；也可能是用户调整了泵 1 流速，分离柱柱温等可能会出现这个现象），此时 需要将实际的 出峰时间对应到处理方法的化合物/识别中（绿色区域显示色谱图 和处理方法，处理方法中选择化合物/识别）

## Slide 26
5.3 对色谱图进行必要的积分处理
窗口还是只显示“色谱图”、“处理方法”，点 EZChrom 积分事件/标准，其中 VWD1E 是只针对 VIS1 的积分处理事件；VWD1F 是只针对 VIS2 的积分处理事件。
上图演示的是，对 VWD1E 添加一个积分事件，在图示区域点右键

## Slide 27
在时间输入一个目标事件起作用的开始时间、事件处选择要进行的积分处理事件
（例如积分关闭）、在停止时间输入一个目标时间终止该作用的结束时间。依次 类推，继续添加，或者在 VWD1F 中添加积分事件。
积分事件设置完成后，点图上红框处的“重新处理全部”
上图就能看到，添加的积分事件有效了，红框区间内被禁止积分了。

## Slide 28
5.4 生成工作曲线
在上图绿色框图区域，点进样列表，在窗口中显示进样列表，如下图
上图已经显示了进样列表，在实际进样中，将标样当位置样进行测试的，选择你 进样列表中实际的那个标样

## Slide 29
在样品类型选择“校正标样”
在运行类型选择“清除所有校正”，检查级别处是“1”，氨基酸正常使用的是单 点校正的计算方法
选择红框处的“重新处理全部”，至此工作曲线已经生成，如果下查看生成的标 线，见下图操作。

## Slide 30
绿框窗口处，显示“校正曲线”窗口
处理方法窗口/化合物/识别，选择对应氨基酸，在下面校正曲线处就显示的是该 氨基酸的校正曲线。每个氨基酸有其各自的校正曲线。

## Slide 31
5.5 输出报告
点红框处的“报告”
上图，确认红框 1 处的预览报告是上图的模式，选择某一个数据“进样”这个地 方点击数据，双击红框 2 处理的报告模板{LA8080（CalcMol.rdl）}

## Slide 32
报告模板{LA8080（CalcMol.rdl）}
上图就能看到已经选择的这个数据的报告，这个是查看的单个数据的报告
上图是选中了一批数据，然后双击报告模板{LA8080（CalcMol.rdl）}，这样查 看的就选择的这一批的数据报告，但是报告还是一个数据一份报告的。

## Slide 33
无论是批量预览的报告或者是单个数据预览的报告，在需要进行数据打印时，均 点击上图的红框处的打印机，选择对应的打印机，输出即可。
上图选择的是 PDF 虚拟打印输出成 PDF 文件。

## Slide 34
六． 数据处理方法中引入组分重量再计算的方法
这步操作对于用户来说，可以忽略，因为工程师在初次安装时，将你数据处 理方法中这个部分都已经设置好了，这个可以不作为用户需要掌握项。
将上图红框内的两个文件，复制到新建项目的 Methods 这个文件下
在项目的 Methods 这个文件夹下，已经存在了红框内的两个文件

## Slide 35
进入数据处理软件，打开数据处理方法，依次点：1 选择该数据处理方法——2 绿 框窗口显示，选择显示“处理方法”——3 选择工具/自定义计算（CC）——4 选 择“关联的文件”——5 选择“浏览”
选择上图红框 1 处的这个文件，点红框 2 处的打开

## Slide 36
确认红框 1 处该文件已经被选中，点击红框 2 处的保存方法
点击红框 1 处的“处理”，点击红框 2 处的“启动 CC 编辑器”

## Slide 37
点上图红框 1 处的“浏览”
依次点击上图：1 路径浏览到前面拷贝两个文件所在项目于的 Methods 文件夹—
—2 选中红框 2 处的文件——3 点击“打开”

## Slide 38
上图确认红框 1 处的路径是正确的——点红框 2 处的“检查文件”
显示检查成功，点确定，关闭该窗口

## Slide 39
再次保存方法，至此组分重量再计算设置完毕。